询价文件

项目名称：耳鼻喉科电测听室及屏蔽室采购

项目编号：莆医附招[2022]14号

采购人：莆田学院附属医院

莆田学院附属医院询价办编制

二〇二二年七月二十五日

- 目   录

第一章    询价公告

第二章    询价须知

第三章    资格审查与评审

第四章    询价内容及要求

第五章    采购合同（参考文本）

第六章    询价文件相关格式

第一章   询价公告

莆田学院附属医院采用询价采购方式组织耳鼻喉科电测听室及屏蔽室采购项目（以下简称：“本项目”）的采购活动，现采用发布公告方式，欢迎国内合格的供应商前来参与报价。

一、项目编号：莆医附招[2022]14号

二、采购项目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算单价 | 最高总价 限价 | 询价内容及 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电测听室 | 1间 | 99000元 | 198000 元 | 详见第四章 |
| 2 | 屏蔽室 | 1间 | 99000元 |  |  |

三、供应商资格要求：

1、供应商须是有能力提供本询价文件所述货物及服务的，提供有效的营业执照、组织机构代码证及税务登记证复印件（已实行三证合一的提供营业执照副本复印件，以提供复印件加盖公章为准）；

2、供应商代表必须经其法定代表人关于参与本项目报价的授权。

3、供应商代表参加报价会时必须提供以下相关资料（提供的复印证件须加盖公章方为有效）：

（1) 供应商已密封完好的询价文件档案。

(2) 供应商代表的身份证原件。

(3) 法定代表人的授权委托书原件、法定代表人和供应商代表的身份证复印件（供应商代表是法定代表人的无需提供）。

四、询价文件提供期限及获取方式：

1、询价文件提供期限：自本公告发布之日起至开标前一天。

2、获取方式：在线获取。本询价项目采用资格后审方式，无需提前报名。请符合报价条件者通过莆田学院附属医院网站(http://www.ptxyfsyy.com.cn/)自行下载询价文件（售价：免费）。

五、询价文件递交方法：请供应商按照询价文件要求备好报价材料后，将密封完好的询价材料在报价会时间截止前直接送达报价会地点，由询价工作人员接收，提前或逾期送达均不受理。

六、开标时间：2022 年8月5日下午3：00

七、开标地点：莆田学院附属医院新区行政楼三楼第四会议室

八、联系地址：莆田学院附属医院新区（福建省莆田市荔城区东圳路999号）

联系电话：0594-2730428、2730437            联系人：彭女士

莆田学院附属医院

二〇二二年七月二十八日

第二章    询价须知

一、询价文件说明：

本项目将在院内OA和莆田学院附属医院官网（网址： www.ptxyfsyy.com）上发布本项目的采购公告、更改通知、答疑纪要、评审结果等信息，请供应商及时关注，供应商若自己没有在以上网站上查询相关更改通知和答疑纪要等信息而影响询价的，供应商自行承担相关责任。

（一）询价文件组成：

1.询价公告2.供应商须知3.资格审查与评审 4.询价内容及要求5.采购合同（参考文本）6. 询价文件相关格式。

- 询价文件澄清：

1.供应商对询价文件如有疑点，可要求澄清。澄清要求应在开标之日前3天按询价文件中载明的地址，以书面形式通知我院询价办。我院将于接到通知后及时向供应商予以释疑。

2.询价文件的修改书将构成询价文件的一部分，对每一供应商均有同等约束力。

（三）现场考察或开标前答疑会

1.采购人不组织现场考察：采购人在本询价文件中介绍的询价项目相关情况，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商作出的任何推论、理解和结论均不负责任。供应商可为踏勘目的进入采购人的询价项目现场，但供应商不得因此使采购人承担与之有关的责任和蒙受损失。供应商应承担踏勘现场的费用、责任和风险。

2. 采购人不组织召开开标前答疑会：若有需要更正，采购人将发布更改通知，供应商应自行在网站上查询相关更改通知和答疑纪要等信息。

（四）更正公告：

1.本项目若发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：询价文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为询价文件组成部分，对供应商具有约束力。

2.更正公告作为我院通知所有潜在供应商的书面形式。

（五）终止公告：

1.若出现因重大变故导致采购任务取消情形，我院可终止询价并发布终止公告。

2.终止公告作为我院通知所有潜在供应商的书面形式。

- 询价文件的编写：

（1）各供应商应仔细阅读询价文件所有内容，按询价文件的要求提供报价材料，并保证所提供的全部资料的真实性及准确性，对询价文件做出实质性响应。各供应商若提供虚假资料，一经发现将取消其全部保证金；虚假资料若在评审过程中发现，还将视为无效报价；若在评审后发现，还将取消其成交供应商资格；并根据本文件和政府采购的相关法律法规追究其相关责任。

（2）除非有另外的规定，供应商可对询价货物一览表所列的全部合同包或部分合同包进行报价，但不得对每一合同包中的货物拆分报价。采购人不接受有任何可选择性的报价，每一种货物和每一合同包只能有一个报价，总报价应为询价项目送达采购人指定地点、经采购人验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用。

（3）成交供应商应保证采购人不受到第三方关于侵犯专利权的指控，任何第三方如果提出指控，成交供应商应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、费用和后果，并赔偿采购人和询价代理人的损失。

（4）询价项目有品牌及规格型号的应与国家规定部门核发证件上的品牌及规格型号相一致。供应商提供评委无法认定的名称及规格型号，将被视为未实质性响应询价要求。

（5）供应商对询价要求应该响应的内容采取回避，或对本应提供的技术数据采取文字叙述答非所问、含糊不清、模凌两可的，将被视为未实质性响应询价要求。

（7）供应商随同询价文件提供的技术资料(含法定检测机构的测试报告、鉴定文件等)必须规范、完整，不能模棱两可、似是而非，否则将被视为未实质性响应询价要求。

（8）供应商应详细说明其响应的货物要求、技术参数、性能指标、货物生产厂家等。

（9）供应商提供的产品制造标准、环保节能标准及技术规范等必须符合相应的国家标准、行业标准及规范要求。

（10）供应商应对同一个合同包内的所有内容进行完整报价，否则报价无效。

（11）单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的询价，否则报价无效。

（12）为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则报价无效。

（13）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加询价，否则报价无效。

三、询价文件的组成：

本项目属于集中采购目录以外且在采购限额标准以下的货物和服务采购，因此简化后的询价文件由报价部份、响应文件两部分组成。

报价部分要求提供的证明材料必须在报价部分体现，响应文件中不得出现任何报价及影响报价的材料，并分别单独装订，分册密封。 必须用A4幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，必须装订成册。

四、询价文件的提交：（请供应商参考询价文件第六章）

第一部分 报价部分（正本1份，单独编制装订成册并密封）

- 1、报价表

第二部分 响应文件（正本1份，单独编制装订成册并密封）

1承诺函

2、关于资格资信的声明函

3、法人营业执照、税务登记证、组织代码证或三证合一

4、法定代表人授权书

5、询价内容说明一览表

6、技术要求偏离表

7、商务要求偏离表

8、询价文件和法律法规要求提交的其他文件（若有）

五、密封及其标记的具体形式：

（1）全部纸质询价文件均应密封，否则报价将被拒绝。

（2）密封的询价文件袋前后封口处须加盖报价单位印章，并注明询价编号、询价项目名称。

（3）询价文件要求加盖公章的都须加盖公章。

（4）询价文件一律用电脑打印，询价文件不允许有加行涂抹或改写。

（5）若提供的材料不齐全、不盖章等，将做废标处理。

六、询价保证金和履约保证金：

（1）询价保证金1000元整，在开标现场以现金形式在询价截止前向采购人缴交，未中标的询价保证金开标会后当场退还，成交供应商的询价保证金在确认成交后、于开报价会当天上交至财务科或采购人所指定的账户，经公示无异议后直接转为履约保证金。未按规定提交询价保证金，资格审查不合格，将被视为无效报价。

（2）询价保证金是供应商对自身询价行为的承诺，如供应商提供虚假、不真实的资料或询价价格，以及其它干扰本次询价评定的公平性行为的，将没收其询价保证金。

（3）本项目履约保证金为中标价的5%，成交供应商应在签定合同之前将全额履约保证金缴齐至采购人所指定的账户，三年保修期满后且无其他事宜的情况下无息退还。

（4）账户名：莆田学院附属医院     开户银行：莆田市工行荔城支行

账号：1405010209022016764       （汇款时需注明履约保证金）

七、发生以下情况之一者，询价保证金或履约保证金将被没收：

1、开标后供应商在询价有效期内撤回询价。

2、由于成交供应商原因致使合同无法履行。

3、货物质量不合格或逾期无法送货到位的。

第三章    资格审查与评审

- 报价会：

1、以我院招标办通知的开报价会时间和地点为准，供应商需派代表参加。

2、我院组织询价小组参与报价会全程，密封的询价文件于报价会现场递交。因询价文件的修改推迟开报价会时间的，则按修改通知规定的时间递交。

3、若供应商不足三家的，本次询价终止，除询价任务取消外，采购人将依法重新组织询价或者采用其他方式。

4、报价会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣读报价会须知，然后在现场监督人员的见证下，对响应文件的密封情况进行检查。密封经确认无误后，由工作人员对密封的响应文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人先宣读各供应商关于响应文件补充、修改或撤回的书面通知（若有），再宣读各供应商名称、报价和询价文件（询价通知书）规定的需要宣布的其他内容，记录人对唱标内容作记录。

（3）唱标结束后，供应商代表应对记录进行签字确认。供应商代表的签字确认，视为供应商对报价过程及记录予以认可。供应商代表拒绝签字确认且无合法理由，亦视为供应商对报价过程及记录予以认可。

（4）供应商代表对报价过程或记录若有异议，应以书面形式当场向主持人提出，否则，视为供应商对报价过程及记录予以认可。

（5）若供应商代表未参加报价会（包括但不限于供应商派出的人员不是供应商代表），则视为供应商对报价过程及记录予以认可。

二、澄清与质疑：

1、唱标结束后，经报价会主持人同意，供应商代表可就唱标过程中发生错唱、漏唱的部分要求澄清，但澄清要求不得超过询价文件实质性范围。澄清要求以报价会现场为限，我院不接受报价会后的任何澄清要求。

2、为了助于对询价文件进行审查、评估和比较，我院有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。

3、供应商的澄清、说明或者纠正应当在评审小组规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出询价文件的范围或者改变询价文件的实质性内容。

三、供应商资格审查：

1、报价会后，询价小组组织审查的内容有:询价文件是否完整，供应商的询价文件是否符合本项目询价要求；是否提交保证金，是否按要求签署文件，是否存在计算错误等，供应商应以人民币填写所有单价和总价，单价合计和总价不符的，以低价为准。

2、缺少实质性响应的询价将不被接受。

3、资格审查合格的供应商不足三家的，不进行评审。同时，本次采购活动结束，我院将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新询价、采用其他方式采购等）。

四、评审方法和标准：

（1）询价小组在询价过程中，不得改变询价文件（询价通知书）所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

（2）漏（缺）项

①询价文件（询价通知书）中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在报价总价中。

②对多报项及赠送项的价格评审时不予核减，全部进入评审价评议。

（3）评审过程中，询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效响应文件。

（4）评审方法：

1、我院评审小组负责对询价文件进行审查、质疑、评估和比较，在符合我院询价文件要求的情况下，按最低评审价法原则推荐成交供应商。即在全部满足询价文件实质性要求的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价人作为成交供应商。若出现报价相同的，则按技术质量或货物配置高低及售后服务优劣的顺序推荐成交供应商，若上述各项情况都相同则按随机抽取方式确定成交供应商。

2、评审小组经评审，认为本次询价存在作假、串标、围标，或中标价超过我院询价最高限价等不符合我院要求的，可以否决本次招询价。

3、其他规定：

若供应商有任何试图干扰具体评审事务，影响评审委员会独立履行职责的行为，其询价无效且不予退还询价保证金。情节严重的，列入我院的黑名单。

五、确定供应商

1、成交供应商确定后，我院将在院内OA和莆田学院附属医院官网（网址： www.ptxyfsyy.com）上发布本项目的中标公告，公示期为1个工作日。

2、公示无异议后，成交供应商到我院领取成交通知书，5个工作日内与我院签订合同，逾期按自动弃权处理。

3、询价文件、成交供应商的询价文件及其澄清文件等均为签订合同的依据。

- 询价内容及要求

一、项目要求：

1、测听室数量：隔音室1间。

2、规格：

2.1外尺寸：长度≥2.0m，宽度≥2.1m；内尺寸：长度≥1.5m，宽度≥1.6m；

2.2 医生操作区域：≥42.5㎡；

3、供应商须根据现场勘察情况提供正确的平面图（含隔音室、屏蔽室及医生操作区域）及现场照片。

二、隔音室技术参数：

1、隔音室具备隔音、减振、吸音等功能，用于纯音测试；

2、声学指标：在外环境噪声≤55dB(A)情况下，室内本底噪声≤25dB(A)。供应商须同时提供：①书面承诺满足以上要求；②提供国家计量部门出具的校准证书复印件证明。

3、隔音室主体采用双层独立悬浮结构，其六面墙体不与诊室墙体有刚性连接；模块组装式，可拆卸；

4、采用双墙式隔音墙，墙体厚度≤250mm；

5、双层玻璃中空隔音观察窗：钢化玻璃厚度8-10mm，尺寸≥650mm(宽)*700（高）；

6、采用无台阶式（无门槛式）双磁芯声闸隔声门：开门力度≤3-5公斤拉力，隔声门净空尺寸≥700mm(宽)*1900mm（高）；

7、主动式有源消声通风换气系统（阻抗复合式消声器）：

7.1 具有良好的空气流通性，换气量≥5-10 m³/分钟；

7.2 经消音处理后，在通风开启状态下室内本底噪声须达到规定要求；

8、通风系统预留有≥5米通风管道，可连接中央空调或独立空调；

9、测试信号转接系统：采用高性能的隔声转接器，信号线路“穿墙”时须进行密封处理，防止噪声通过“穿墙”孔隙串入。通道数：≥8通道

10、隔音室底部结构：

10.1 采用隔声阻尼减振浮筑底板，在隔声底板上均匀安装阻尼减振器，耐高温、耐潮湿，且不易老化蠕变，能有效降低大楼固体噪声的传导及中低频噪声对测听室的影响；

10.2 阻尼减振器固有频率：≤20Hz；

11、采用柔韧性好、不易折断、无污染，且对皮肤无刺激、无刺痒的无甲醛环保型玻璃棉板，不得使用具有黏结剂、对人体有刺激的玻璃棉制品。供应商须提供由国家认可的检验检测机构出具的环保型玻璃棉板无甲醛检测报告复印件并加盖供应商公章。

12、隔音室外饰采用防静电喷涂冷轧钢板，防锈烤漆处理：厚度≥1.5mm；

13、隔音室内饰采用微孔喷涂吸音铝板：厚度≥1.2mm，混响时间≤0.5秒；

14、隔音室内地面采用环保PVC同芯阻燃塑胶地板；

15、隔音室配备静音照明LED灯、开关、电源插座等电气设施；

16、隔音室采用100%环保材料，达到无毒、无味、无辐射要求，安装完成即可投入使用。

17、供应商所报价产品的生产厂家须具备合格的技术能力：

17.1具备≥3份测听室的专利证书；

17.2通过ISO9001质量管理体系认证。

18、根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325最新版）及采购人要求，要求有害气体浓度限量（1小时均值）必须达到以下标准：

18.1甲醛≤0.066mg/m³；

18.2 苯≤0.048mg/m³；

18.3 氨≤0.05mg/m³；

18.4 TVOC≤0.38mg/m³；

供应商须同时提供：①书面承诺满足以上要求；②提供由国家认可的检验检测机构出具的检测报告复印件证明。

19、电源：220V/50Hz，允许功率≤2KW；

20、产品使用年限：设计寿命≥10年，终身维修。

屏蔽室参数要求：

- 屏蔽室具备隔音、屏蔽、减振、吸音等功能，用于听觉脑干诱发电位（AEP）测试；

1.1尺寸：长度≥2.0m，宽度≥2.8m；内尺寸：长度≥1.5m，宽度≥2.3m；医生操作区域：≥42.5㎡；

1.2供应商须根据现场勘察情况提供正确的平面图（含隔音室、屏蔽室及医生操作区域）及现场照片。

2、声学指标：

2.1在外环境噪声≤55dB(A)情况下，室内本底噪声≤25dB(A)。供应商须同时提供：①书面承诺满足以上要求；②提供国家计量部门出具的校准证书。

2.2屏蔽室须有效衰减AM、FM波，及手机信号，AEP设备能正常使用。

3、屏蔽室主体采用双层独立悬浮结构，其六面墙体不与诊室墙体有刚性连接；模块组装式，可拆卸；

4、采用80目屏蔽铜网结构，形成封闭屏蔽体；

5、采用双墙式隔音墙，墙体厚度≤250mm；

6、双层玻璃中空隔音观察窗：钢化玻璃厚度8-10mm，尺寸≥650mm(宽)*700（高）；

7、采用无台阶式（无门槛式）双磁芯声闸隔音屏蔽门：

7.1 全钢、双层永磁密封结构，门扇与门框使用指簧片，屏蔽结构合理、屏蔽效能显著；

7.2 开门力度≤3-5公斤拉力，隔音门净空尺寸≥700mm(宽)*1900mm（高）；

8、主动式有源消声通风换气系统（阻抗复合式消声器）：

8.1 具有良好的空气流通性，换气量≥5-10 m³/分钟；

8.2 经消音处理后，在通风开启状态下室内本底噪声须达到规定要求；

8.3 通风口须进行屏蔽处理；

8.4 通风系统预留有≥5米通风管道，可连接中央空调或独立空调；

9、测试信号转接系统：采用高性能的隔声转接器，信号线路“穿墙”时须进行屏蔽密封处理，防止噪声通过“穿墙”孔隙串入。

10、屏蔽室底部结构：

10.1 采用隔声阻尼减振浮筑底板，在隔声底板上均匀安装阻尼减振器，耐高温、耐潮湿，能有效降低大楼固体噪声的传导及中低频噪声对测听室的影响；

10.2 阻尼减振器固有频率：≤20Hz；

11、采用柔韧性好、不易折断、无污染，且对皮肤无刺激、无刺痒的无甲醛环保型玻璃棉板，不得使用具有黏结剂、对人体有刺激的玻璃棉制品；

12、屏蔽室外饰采用防静电喷涂冷轧钢板，防锈烤漆处理：厚度≥1.5mm；

13、屏蔽室内饰采用微孔喷涂吸音铝板：厚度≥1.2mm，混响时间≤0.5秒；

14、屏蔽室内地面采用环保PVC同芯阻燃塑胶地板；

15、屏蔽室配备静音照明LED灯、开关、电源插座等电气设施；

16、采用高性能低泄露电源滤波器，所有进入屏蔽室的电路（如室内照明系统、电源插座等）都经过滤波处理；

17、屏蔽室采用100%环保材料，达到无毒、无味、无辐射要求，安装完成即可投入使用。

18、供应商所报价产品的生产厂家须具备合格的技术能力：

18.1具备≥3份测听室的专利证书；

18.2通过ISO9001质量管理体系认证，并提供认证证书复印件。

19、根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325最新版）及采购人要求，要求有害气体浓度限量（1小时均值）必须达到以下标准：

19.1甲醛≤0.066mg/m³；

19.2 苯≤0.048mg/m³；

19.3 氨≤0.05mg/m³；

19.4 TVOC≤0.38mg/m³；

供应商须同时提供：①书面承诺满足以上要求；②提供由国家认可的检验检测机构出具的检测报告复印件证明。

20、电源：220V/50Hz，允许功率≤2KW；

21、产品使用年限：设计寿命≥10年，终身维修。

执行标准：

22.1 GB/T16403-1996 声学测听方法：纯音气导和骨导听阈基本测听法

22.2 GB/T 16296-1996声学测听方法：用于纯音及窄带测试信号的声场测听

22.3 GB50325-2010 民用建筑工程室内环境污染控制规范

22.4 GB/T18883-2002 室内空气质量标准

22.5 GBJ118-88民用建筑噪声设计规范

22.6 GBJ 16-87(2001年版) 建筑设计防火规范

22.7 GB50259-96 电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范

22.8 GB/T73411-1998 公共场所消防安全规范

22.9采购方现有建筑尺寸资料和设计要求。

备注：★上述全部要求为必须满足项。如果供应商在响应文件中没有以书面方式对上述各项要求和条款提出不满足或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足上述规定的各相关条款要求。如有不满足或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中加以如实详细说明；如果供应商中标后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不满足均视为中标供应商违约。

三、与本批询价项目的相关要求：

1、供应商提供的产品，应保证产品手续的合法性，在交货、验收时成交供应商应提供产品的全部合法证明材料。

2、本询价文件的技术参数和规格条款如有遗漏的，询价供应商应根据询价产品的特点予以补充，否则，一旦中标将认为中标供应商认同遗漏部分并免费提供。

3、供应商应根据询价文件的技术要求条款，在询价文件中详细说明所提供货物的技术规格和参数。

4、本询价文件所述所有要求中所发生的一切费用均包含在询价总价中。

5、供应商提供的产品的制造标准及技术规范等必须符合相应的国家标准，行业标准及规范要求。

6、供应商的报价应包含单价和总价。响应价格应为货物送达采购人指定地点、经采购人验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、采购保管、税收、售后服务等费用。

四、售后服务要求：

- 1.本项目保修期为验收合格后三年，从验收合格双方签字之日起计算，保修期内非因操作不当造成需要更换的零配件及货物供货商负责包修、包换。

- 2.在质量保证期内设备运行发生故障时，供货商在接到采购人故障通知后48小时内应委派专业技术人员到现场提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及买方意见等）报买方备案，其中发生一切费用对方承担。质量保证期内有责任对设备进行不定期的巡查检修。

3.在保修期以后，保证用户在设备正常使用寿命期内，以合理价格购买到零配件和易损件，但只能收取配件费，不收人工服务费。

五、商务条件：

1、交货方式：合同签订后40天交付使用 。

2、交货地点：我院新区耳鼻咽喉科  。

3、验收要求：安装完成后根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325最新版）及采购人要求，要求有害气体浓度限量（1小时均值）必须达到以下标准：（1)甲醛≤0.066mg/m³；(2) 苯≤0.048mg/m³；(3) 氨≤0.05mg/m³；(4) TVOC≤0.38mg/m³；（5）在外环境噪声≤55dB(A)情况下，室内本底噪声≤25dB(A)。

4、付款方式：

1、货到安装并验收合格无质量问题后给予一次性支付。

2、货到安装并验收合格后中标人开具发票，采购人以银行转账方式支付货款。

备注：★上述全部商务条件为必须满足项。如果供应商在响应文件中没有以书面方式对上述各项要求和条款提出不满足或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足上述规定的各相关条款要求。如有不满足或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中加以如实详细说明；如果供应商中标后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不满足均视为中标供应商违约，按供应商虚假承诺骗取中标处理。

六、违约责任：

（1）成交供应商在与采购人签署了本合同后，成交供应商不履行与采购人订立的合同的，履约保证金不予退还，成交供应商给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

（2）成交供应商未按合同规定的质量要求交货的，采购人有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由成交供应商赔偿；

（3）成交供应商逾期交货（包括整修、返工、补交或由需方提出更改、成交供应商承诺，但未在承诺的工期内完成等）的，延期交货违约金比率为每迟交1天，按迟交货物金额的3‰支付。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的30％；采购人有权在支付货款时直接抵扣。

（4）成交供应商不能交货或不能完成合同的（不可抗力因素造成的除外），成交供应商应向采购人偿付不能交货部分货款的30%的违约金，若因此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任；

（5）本合同包所有设备、材料的制造、安装及服务，都必须由成交供应商自己或在响应文件中明确的单位承担，不得以任何名义和理由进行分包或转包。如有发现，视为成交供应商违约，采购人有权单方终止合同，对采购人造成损失的，需另行支付相应的赔偿。

（6）中标供应商在本项目保修期内应履行好保质保修职责，有质量瑕疵的货物必须进行免费退换货，我院将根据供应商的履约行为建立供应商信用评价体系，信用等级差的供应商在两年内将被拒绝参加我院院内自行采购项目，并公示在我院官网。根据中华人民共和国询价询价法第六十条，成交供应商不按照与采购人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其二年至五年内参加依法必须进行询价的项目的询价资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。

（7）因成交供应商原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换成交供应商的权利，并报相关行政主管部门处罚。

（8）若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

（9）本采购文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交供应商签订合同时，由双方协商订立。

七、最高限价：本项目询价最高限价为人民币198000元。超过最高限价作废标处理。

第五章  采购合同(参考文本)

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、合同法。

2、签订合同时，采购人与成交供应商应结合询价文件第四章规定填列相应内容。询价文件第四章已有规定的，双方均不得变更或调整；询价文件第四章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：  莆田学院附属医院                                  合同编号：2022zb14号

乙方：（成交供应商全称       ）

根据询价编号为 莆医附招[2022]14号 的 耳鼻喉科电测听室及屏蔽室采购（以下简称：“本项目”）的询价结果，乙方为成交供应商。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1）合同条款；

2）询价文件、乙方的询价文件；

3）其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 金额（元） | 总价(元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电测听室 | 1间 |  |  |
| 2 | 屏蔽室 | 1间 |  |  |

3、合同总金额为人民币大写：               （小写：￥              ）。                                           4、合同标的交付时间、地点和条件：

1）交付时间：合同签订后40天交付使用；

2）交付地点：  甲方新区耳鼻咽喉科 。

3）交付条件：  标的物验收合格；

5、合同标的应符合询价文件、乙方询价文件的规定或约定，质量要求和技术标准应按询价文件要求。具体如下：

6、验收：安装完成后根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325最新版）及采购人要求，要求有害气体浓度限量（1小时均值）必须达到以下标准：（1)甲醛≤0.066mg/m³；(2) 苯≤0.048mg/m³；(3) 氨≤0.05mg/m³；(4) TVOC≤0.38mg/m³；（5）在外环境噪声≤55dB(A)情况下，室内本底噪声≤25dB(A)。

7、付款方式：

1）货到安装并验收合格无质量问题后给予一次性支付。

2）货到安装并验收合格后乙方开具发票，甲方以银行转账方式支付货款。

8、履约保证金为中标价的5%，三年保修期满后且无其他事宜的情况下无息退还。

9、违约责任：

（1）乙方在与甲方签署了本合同后，乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还，乙方给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

（2）乙方未按合同规定的质量要求交货的，甲方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由乙方赔偿；

（3）乙方逾期交货（包括整修、返工、补交或由需方提出更改、乙方承诺，但未在承诺的工期内完成等）的，延期交货违约金比率为每迟交1天，按迟交货物金额的3‰支付。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的30％；甲方有权在支付货款时直接抵扣。

（4）乙方不能交货或不能完成合同的（不可抗力因素造成的除外），乙方应向甲方偿付不能交货部分货款的30%的违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任；

（5）本合同包所有设备、材料的制造、安装及服务，都必须由乙方自己或在响应文件中明确的单位承担，不得以任何名义和理由进行分包或转包。如有发现，视为乙方违约，甲方有权单方终止合同，对甲方造成损失的，需另行支付相应的赔偿。

（6）乙方在本项目保修期内应履行好保质保修职责，有质量瑕疵的货物必须进行免费退换货，甲方将根据供应商的履约行为建立供应商信用评价体系，信用等级差的供应商在两年内将被拒绝参加甲方院内自行采购项目，并公示在甲方官网。根据中华人民共和国询价询价法第六十条，乙方不按照与甲方订立的合同履行义务，情节严重的，取消其二年至五年内参加依法必须进行询价的项目的询价资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。

（7）因乙方原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，甲方有权保留更换乙方的权利，并报相关行政主管部门处罚。

（8）若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及甲方有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及甲方有关安全管理办法执行外，甲方有权终止合同，给甲方造成的损失，还应承担赔偿责任。

（9）本采购文件未明确的其它约定事项或条款，待甲方与乙方签订合同时，由双方协商订立。

10、违约终止合同：

在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出违约通知后30日内(或经甲方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，并终止本合同：

1）如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

2）乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

11、知识产权：

1）乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

2）若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理。

12、解决争议的方法：

1）甲、乙双方协商解决。

2）若协商解决不成，则通过向(甲方所在地)有管辖权的人民法院提起诉讼。

13、不可抗力：

1）因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2）本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款：

询价文件第四章已有规定的，双方均不得变更或调整；询价文件第四章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定：

1）合同文件与本合同具有同等法律效力。

2）本合同未尽事宜，双方可另行补充。

3）合同生效：自签订之日起生效。

4）本合同一式    肆  份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执   贰   份，具有同等效力。

5）其他：        无         。

（以下无正文）

甲方：莆田学院附属医院               乙方：

联系地址：莆田市荔城区               联系地址 ：

东圳东路999号

单位负责人：                         单位负责人：

联系人：                             联系人：

联系电话：                           联系电话：

开户银行：莆田市工行荔城支行         开户银行：

账号：1405010209022016764             账号：

签订地点： 莆田学院附属医院

签订日期：    年   月    日

第六章   询价文件格式

投 标 文 件

(封面)

- 报价部分

（正本1份）

项目名称：

项目编号：

合同包：

供应商名称：

日  期：

一、报价表（格式、可按实际要求自行调整）

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 金额（元） | 总价(元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电测听室 | 1间 |  |  |
| 2 | 屏蔽室 | 1间 |  |  |

备注：技术商务部分文件中出现询价报价的，其询价无效。

供应商(加盖公章)：

询价代表签字：

日期：

（

投 标 文 件

(封面)

- 响 应 文 件（响应部分）

（正本1份）

项目名称：

项目编号：

合同包：

供应商名称：

日  期：

一、承诺函

致：莆田学院附属医院

根据贵方为  (项目名称)      的询价邀请(询价编号)：         ，本签字代表(全名、职务)被正式授权并代表供应商(供应商名称)提交下述文件纸质版正本一份。

第一部分 报价部分（单独编制装订成册并密封）

1、报价表

第二部分 响应文件（单独编制装订成册并密封）

1承诺函

2、关于资格资信的声明函

3、法人营业执照、税务登记证、组织代码证或三证合一

4、法定代表人授权书

5、询价内容说明一览表

6、技术要求偏离表

7、商务偏离表

8、询价文件和法律法规要求提交的其他文件（若有）

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方愿意积极参与本项目的询价，并保证遵守询价文件的全部规定，供应商所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

2、供应商已详细审查全部询价文件，包括修改文件(如有的话)和有关附件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3、供应商将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

4、本询价文件自开标日起询价有效期为：询价截止期结束后90个日历日。

5、如果发生询价文件第二章供应商须知所述情况，则同意采购人不予退还询价保证金。

6、供应商同意提供按照采购人可能要求的与其询价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何询价。

7、与本询价有关的一切正式往来通讯请寄：

供应商(全称并加盖公章)：

地址：                            邮编：

电话：                  传真：

询价代表(印刷体)：           签字：

手机：                  日期 ：

二、关于资格资信的声明函

致：莆田学院附属医院

关于贵方    年   月第         (询价编号)询价邀请，本签字人愿意参加询价，提供询价文件“询价货物及要求”中规定的                  (项目名称)，本签字人确认询价文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；也无行贿犯罪记录。

本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格且我方的询价保证金将不予退还。

供应商(全称并加盖公章)：

供应商代表签字：

日期：

三、法人营业执照、税务登记证、组织代码证或三证合一

致：莆田学院附属医院

现附上由                         (签发机关名称)签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照真实有效。

现附上由                         (签发机关名称)签发的我方税务登记证副本复印件，该证件真实有效。

现附上由                         (签发机关名称)签发的我方组织代码证复印件，该证件真实有效。

(注：以上证件须提供复印件并加盖公章。)

投 标 人(全称并加盖公章)：

询价代表签字：

日期：

四、 法定代表人授权书

致：莆田学院附属医院

(供应商全称)法定代表人         授权        (询价代表姓名)为询价代表，代表本公司参加贵司组织的            项目(询价编号       )询价活动，全权代表本公司处理询价过程的一切事宜，包括但不限于：询价、参与开标、谈判、签约等。询价代表在询价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。询价代表无转委托权。

特此授权！本授权书自出具之日起生效。

询价代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码：            电话：

附：法人身份证及被授权人身份证复印件（正、反面）

| 法人身份证复印件粘贴处 | 被授权人身份证复印件粘贴处 |
| --- | --- |

供应商(全称并加盖公章)：

法定代表人签字：

询价代表签字：

日期：

五、 询价内容说明一览表

询价编号：                          项目名称：

| 合同包/ 品目号 |  | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 详细配置、技术参数与性能说明： |  |  |  |

注：1、供应商应写明询价所有货物的详细配置、技术参数与性能等。

2、上表若未填写，则视为供应商能够完全响应本询价文件要求。如果中标后被采购人发现任何负偏离或不满足均视为中标供应商违约，按供应商虚假承诺骗取中标处理。

供应商(全称并加盖公章) ：

询价代表签字：

日期：

六、技术要求偏离表

询价编号：                          项目名称：

| 合同包/品目号 | 项目名称 | 询价文件规定的技术要求 | 询价响应的技术要求 | 偏离详细说明 | 询价文件相应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

★注意：以下填写方法可任选一种

1、本表填写方法一：

1.1“技术要求”项下填写的内容应与询价文件第四章“技术要求”的内容保持一致。

1.2“询价响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、本表填写方法二：

本公司参加你院组织的            项目(询价编号       )询价活动，承诺完全响应本询价文件的所有技术要求，上表不再赘述。

供应商 (全称并加盖公章)：

询价代表签字：

日期：

七、商务偏离表

询价编号：                          项目名称：

| 序号 | 询价文件规定的商务要求 | 询价响应的商务要求 | 偏离详细说明 | 询价文件相应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 |  |  |  |
| 2 | 交货地点 |  |  |  |
| 3 | 验收承诺 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |
| 5 | 售后服务承诺 |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |

供应商须在满足询价文件要求的条件下，可结合自身实际情况给予更优的承诺。

★注意：以下填写方法可任选一种

1、本表填写方法一：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与询价文件第四章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“询价响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、本表填写方法二：

本公司参加你院组织的            项目(询价编号       )询价活动，承诺完全响应本询价文件的所有商务要求，上表不再赘述。

供应商 (全称并加盖公章)：

询价代表签字：

日期：

八、询价文件和法律法规要求提交的其他文件（若有）

供应商认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交。

供应商（全称并加盖公章）：

询价代表签字：

日期：