询 价 文 件

项目名称: 莆田学院附属医院温湿度冷链项目

招标人: 莆田学院附属医院

2025年6月

目 录

一、询价公告 ……………………………………………………3

二、报价人须知   ………………………………………………5

三、招标内容及要求…………………………………………… 7

四、报价文件（格式） …………………………………………9

- 第一部分  询价公告

莆田学院附属医院根据有关政府采购规定，对下列所述货物以询价采购方式进行，现欢迎国内合格的意向报价人前来提交密封的报价。

- 项目内容：

| 序号 | 品名 | 数量 | 单价（最高限价） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷链采集器 （单温湿） | 46 | 1700 |
| 2 | 冷链采集器 （双温） | 5 | 3000 |
| 3 | 冷链采集器 （单低温） | 1 | 3000 |
| 最高限价：96200元 |  |  |  |
| 合同签订日期：中标通知发出后 30 天内 |  |  |  |

2、确定成交供应商方法：采用最低价法。

3、资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

以上资格证明文件投标时须加盖投标人公章并注明“与原件一致”字样。

4、时间安排、地点：

（1）报价文件递交截止时间和报价时间：2025 年  7  月  42 下午15：10时；报价人在截止时间之前将报价文件送达至 莆田学院附属医院计算机信息中心，逾期收到的或不符合规定的报价文件将被拒绝，并将其原封不动地退回报价人。

（2）开标时间：2025年  7 月  644 午15:10(北京时间)。

（3）开标地点：莆田学院附属医院计算机信息中心。

（4）参加询价的供应商也应派出代表参加，未参加的，视同认可报价会结果。

5、意向报价人对本次询价活动事项提出疑问的，请在报价截止时间起3个工作日内， 以信函或传真的形式与采购人联系。

6、采购单位名称和联系方式

采购人：莆田学院附属医院

联系人： 李先生

电  话：0594-2730500

- 第二部分  报价人须知

| 项号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：莆田学院附属医院温湿度冷链项目 招标人名称：莆田学院附属医院 项目内容：第三部分《采购内容及技术要求》 |
| 2 | 资格标准： （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。 （2）所投的服务必须全部在投标人营业执照允许经营的范畴内。 以上资格证明文件投标时须加盖投标人公章并注明“与原件一致”字样。 |
| 3 | 确定成交供应商方法：采用最低价法，是指以价格为主要因素确定成交供应商的报价方法，即在全部满足询价文件实质性要求的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价人作为成交供应商的报价方法。 |
| 4 | 报价文件份数：按要求制作报价文件，统一用A4纸装订后（格式见第四部分），一正本密封，报价文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印，并注明“正本”。 |
| 5 | 报价文件装订及封面：报价文件装订胶装成册，封面应加盖报价人公章，并经报价人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的报价文件中须同时提交报价文件签署授权委托书。报价文件必须按照询价文件的规定和要求签字、盖章。未经报价人法定代表人或未经法定代表人正式授权签署的报价人代表在“询价文件”要求的地方签字或加盖印章的报价文件，属无效文件，作无效处理。 |
| 6 | 报价文件外层密封袋的标注：报价文件全部正副本报价文件整体密封成一袋。包封上应写明项目编号、项目名称、报价人名称、并注明“开标时启封”字样；所有包封口处应加盖报价人公章及由法定代表人盖章。 |
| 7 | 报价过程的纪律： 1.报价开启之后，直至确定成交供应商为止，凡是属于审查的有关资料以及授标意向等，均不得向报价人或其他无关人员透露，对任何违反者均将按有关规定处理； 2.在报价期间，报价人企图影响招标人的任何活动，将导致报价被拒绝； 3.报价人不得串通报价。报价人和采购人不得相互勾结，以排挤其他报价人的公平竞争。任何单位和个人在报价活动中，不准以任何方式行贿受贿。违者由行政主管部门按有关法律、法规规定处理。 4.报价截止时间结束后参加报价的报价人不足三家的，本次询价程序终止，除采购任务取消情形外，采购单位将依法重新组织询价或者采取其他方式采购。 5.成立询价采购小组，由采购人的代表和有关专家共3人以上的单数组成，采购小组人员必须遵循公平、公正原则进行评标，并接受监督。 6.询价。询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。报价超过预算金额的不纳入比价。 7.确定成交供应商。采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。 |

- 第三部分   招标内容及技术要求

- 技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能监控模块 | 1.量程： 1）单台采集可自由选择1路温湿度，1路温度、1路温湿度或1路超低温探头。 2）测温范围：温湿度传感器：温度-40℃～+85℃；精度：±0.5℃。湿度0%～100%；精度±5% 。 温度传感器：温度-200℃～+150℃；分辨率0.1℃ 精度：±0.5℃。 3)可提供具备CNAS认证的第三方机构出具的计量报告。 2.通讯： 1）4G通信，数据直接发送到互联网； 2）设备预置3年流量费用及软件维护费用。 *3.显示：屏幕≥2.8英寸高清段码屏显示，可显示实时温湿度、温度显示精度0.1℃，湿度显示精度1%，信号强度、电池电量、 充电符号、低电报警、温湿度报警信息，时间日期、USB 连接、ID号、软件版本号、本地离线数据存储数。 4.报警：本地具有声光报警，可实现温度超限报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警。 5.存储：板载存储芯片可存储100000条以上数据，可实现断点续传。 6.电源： 1）带后备电池，电池可充电，无需定期更换电池 。电池容量1800mAH，断电可用3天以上； 2）Type-C USB供电，支持正反插入。 7.监控点：保证59个监控点实时温\湿度数据监控，每台冰箱均有独立监控模块。 *8.设备可完全对接原单位在用冷链监控系统软硬件平台。 |
| 2 | 监控软件 | 1.采用B/S架构，云平台大数据专业服务器存储，专门团队管理 2.报警设置： 报警分类: 温湿度超标、温湿度传感器异常 、低电量、断电、断线、设备故障等 报警配置：支持超温报警的实时和延迟产生报警，自定义超高低温阈值设置、两级预警设置等 报警通知：声光报警、短信报警、微信小程序（公众号）报警、电话报警、邮件报警、音乐报警、弹框报警 报警接收：报警接收人可设置多位，无限制要求，支持同时设置多种通知方式，支持实时和延迟报警通知、重复报警通知（最多10次）、多级通知、分时段通知等策略，实现不同通知场景灵活配置。 报警信息展示：显示报警信息数据统计，对不同报警类型提供对应处理措施，用户可自行录入处理信息。 3.数据查询：实时数据列表显示，历史数据，整点数据可按时间段，部门、日期、时间节点查看、下载和打印；数据曲线实时查看，记录最大值，最小值，支持曲线下载打印；支持导出设备运行详报、简报，并支持下载打印。 4.设备管理：设备基础信息管理：实现设备基础信息维护，信息包含设备名称、设备编码、设备类型、设备厂家、位置信息、管理人员、使用日期等，支持对设备的增加、编辑、删除、下载等操作；满足对不同设备类型和型号的信息管理 5.统计分析 周期报告：记录设备运行整体情况，记录设备正常、超温整体运行数据和记录超温次数分析，可下载打印。 订阅报告：日报、周报、月报数据报告分析，通过邮件定期发送报告数据，支持在线下载打印。 数据分析：1. 数据极值查询，记录运行数据最大、最小值；2.数据曲线：记录多监控点在线查询和导出打印 日统计分析：可根据时间段查询不同日期运行数据最大值、最小值、平均值数据 6.大屏显示：具备大屏展示功能，投屏展示 设备运行数据，设备运行状态。 7.数据查询：数据可通过微信小程序和电脑客户端进行查询，可连接智能监控显示屏终端显示。 8.项目需包含3年软件维护费用及流量费用。 |

- 商务条件

- 合同签订后6日内供货；

- 交付地点：甲方指定地点；

- 交付条件：验收合格交付使用；

- 付款方式：

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次及说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 95 | 验收合格后，招标人在30日内向中标人支付合同总金额的95%。 |
| 2 | 5 | 质保期结束后，招标人在30日内向中标人支付合同总金额的5%。 |

- （五）现场安装调试服务及其他相关要求

- 本次所有设备能实现延寿院区检验科及梅峰院区检验科57个冰箱点位、静配中心2个冰箱点位的全覆盖。需完成所有设备的安装及调试，确保正常可用。

- （六）售后服务要求

1、本项目硬件部分质保期为1年，自货物验收合格之日起计算。

2、质保期内，提供7×24 技术支持服务，在质量保证期内发生故障时，接到故障通知后30分钟内响应，并在8小时内委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务。

（七）、违约责任

1、中标方逾期交货，应向采购人偿付逾期违约金，违约金按逾期交货货物总价每日3‰支付，采购人有权在支付货款时直接抵扣。中标方未按照要求提供服务，每次扣罚合同总金额的3%，采购人有权在支付货款时直接抵扣。

2、合同签订后，因中标方违约所扣罚的违约金金额累计达到中标金额的20%的，采购人有权解除合同。

3、中标人在本项目服务期内按照招标文件要求提供相关服务的，我院将根据供应商的履约行为建立供应商信用评价体系，信用等级差的供应商在两年内将被拒绝参加我院的招标活动，并公示在我院官网。

- 封面格式

- 第四部分  报价文件的组成(格式)

（封面应清楚标注明“正本”）

项目名称：

报 价 文 件

报价文件内容：　　资格审查文件（　本）

报价单位:                         　  （盖报价人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日期：_______年           月           日

目    录

1.营业执照复印件（加盖公章）

2.企业资质复印件（加盖公章）

3.法人代表身份证复印件（加盖公章）

4.授权委托书（如有授权）

5.报价一览表

6.技术及商务偏离表（加盖公章）

（一）法人营业执照

（营业执照、税务登记证、组织代码证三证合一）

致：(采购人)

现附上由                         (签发机关名称)签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业真实有效。

(注：法人营业执照等相关证明文件提供复印件，需复印包括能说明合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。)

报价单位(全称并加盖公章)：

报价代表签字：

日      期：

- 企业相关资质证明文件

格式自拟。

（三）法定代表人资格证明书

单位名称：                                                       。

地     址：                                                       。

姓 名：             性别：        年龄：        职务：            。

系                               （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价单位：             (盖报价人单位公章)

日  期：       年    月    日

（附法定代表人身份证复印件，格式自拟）

（四）单位负责人授权委托书（如有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                  手机：

供应商代表：             身份证号：                  手机：

电子邮箱：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

（附法定代表人身份证复印件及接受授权方身份证复印件，格式自拟）

（五）报价一览表

报价单位：（加盖公章）                     报名日期：      年    月   日

| 序号 | 名称 | 型号 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |
| 联系人： 联系电话： |  |  |  |

（本次报价需根据“招标内容及技术要求”中的技术参数及要求，列出实际所需监控模块的型号及各型号的单项的报价、监控软件的单价以及汇总总价）

报价单位 (全称并加盖公章)：

报价代表签字：

日期：

（六）技术及商务偏离表

| 序号 | 招标文件规定的技术及商务要求 | 投标响应的技术要求 | 偏离详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |

报价单位 (全称并加盖公章)：

报价代表签字：

日期：